# Инв. №235/953/9962

# Войс. часть 40274

[неразборчиво]

НАГРУЗКА ЭТАЛОННАЯ

Заводской № Л219

# ПАСПОРТ

ТЭН486-01 ПС

# 1 Основные технические данные

| Обозначение изделия (составной части) | Заводской номер | Наименование параметра и единица измерения | Требование документации | Фактическое значение | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭН486-01 соединитель 1К, контакты 3-6 | П219 | относительная погрешность преобразования при первичной поверке при НКУ, % | ±5 | плюс 1,3 |  |  |
|  |  | полярность импульса напряжения | положит. | ПОЛОЖ. |  |  |

# координаты 2К,

# контакты 2-6

| относительная погрешность преобразования при первичной поверке при НКУ, % | ±5 | плпс 1,5 |
| --- | --- | --- |
| полярность импульса напряжения | отрицат. | ОТРИЦАТ |

ОФОРМИЛ

И.В. ПОПОВ

Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

серебро — 2,88 г

палладий — 0,171 г

алюминий и алюминиевые сплавы — 0,14 кг

медь и сплавы на медной основе — 0,15 кг.

# 2 Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Гриф | Кол., шт. | Заводской номер | Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭН486-01 | Нагрузка эталонная | — | 1 | P219 | ТЭН486-01-Ш* |  |
| ТЭН486-01ПС | Паспорт | — | 1 | — |  |  |

* Заполняется в случае самостоятельной поставки.

—2—

# 3 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

## 3.1 Заключение предприятия-изготовителя

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 заводской № 17219 соответствует техническим

условиям ТЭН486-01ТУ и сборочному чертежу ТЭН486СБ и признана годной для эксплуатации.

Изготовитель Акционерное общество «Уральский электромеханический завод» гарантирует соответствие качества нагрузки эталонной ТЭН486-01 требованиям ТЭН486-01ТУ и ТЭН486СБ при соблюдении условий и правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте, при этом относительная погрешность преобразования с соединителей 1К, 2К при всех условиях эксплуатации не более 6%.

Гарантийный срок 11 лет исчисляется с даты изготовления.

# ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1

# СПЕЦПРОИЗВОДСТВУ

# ОТК

# ГЕН. ДИРЕКТОРА

# КАЛЬНИК

# ВЫПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

# ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

| С.Д. ФЕДЯЕВ | 15.12.2020 |
| --- | --- |
| В.Н. ЯБОВ | 15.12.2020 |

260

АМЛ.

Поверитель

О.В.Барышева

15.12.2020

подпись

инициалы, фамилия

дата

# 3.2 Заключение представителя заказчика

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 соответствует техническим условиям ТЭН486-01ТУ и сборочному чертежу ТЭН486СБ и признана годной для эксплуатации.

Метрологический

средство поверки

документация

заказчика

3

* Дата изготовления «17»

ДЕКАБРЯ 2020 г.

С.А. ЧЕРЕМЦОВ

подпись

инициалы, фамилия

# 4 Свидетельство об упаковывании*

Нагрузка эталонная ТЭН486-01 заводской № ___ упакована Акционерным обществом «Уральский электромеханический завод» согласно требованиям, предусмотренным ТЭН486-01ТУ.

Нагрузка эталонная опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм « », « ».

Тара ТЭН486-01-Ш опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

клеем «  », «  ».

Количество пломб на ТЭН486-01 ___ шт., на таре ___ шт.

Дата упаковывания «___ » ___

— 3 —

# 5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание заключается в проверке технического состояния ТЭН.

5.2 Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в три года при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

# 5.3 Объем проверок при выполнении технического обслуживания.

## 5.3.1 При эксплуатации ТЭН на комплектующем предприятии техническое обслуживание проводить следующим образом:

a) проверить наличие заглушек (колпаков), отсутствие повреждений, могущих повлечь отказы в работе, отсутствие коррозии на контактах штепсельных соединителей. Допускается незначительное потемнение гальванических покрытий, которое может быть снято салфеткой, смоченной в спирте и отжатой;

b) проверить целостность электрических цепей в соответствии с таблицей 1 с помощью моста постоянного тока Р333;

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение соединителей и номера контактов | Сопротивление цепи, Ом | Примечание |
| Соединитель БР: 1 Корпус БР – центральный контакт | 0.16-0.19 |  |
| Соединитель 1К: 2 Контакты 3-6 | 0.3-1.0 |  |
|  | не более 0.3 |  |
| 3 Контакты 4-7 |  |  |
| 4 Контакты 9-10 | цепь разомкнута |  |
| 5 Контакты 9-10 при установке на соединитель БР приспособления ТЭН486-ПЗ | цепь замкнута (лампа горит) | Проверка по схеме рис. 2 |
| Соединитель 2К: 6 Контакты 2-6 | 0.8-2.6 |  |
| 7 Контакты 4-7 | не более 0.3 |  |
| 8 Контакты 9-10 | цепь разомкнута |  |
| 9 Контакты 9-10 при установке на соединитель БР приспособления ТЭН486-ПЗ | цепь замкнута (лампа горит) | Проверка по схеме рис. 2 |

в) проверить электрическое сопротивление изоляции между контактами, указанными в таблице 2, а также между этими контактами и корпусом штепсельного соединителя мегаомметром М4100/4.

Таблица 2

| Обозначение соединителя | Номер контакта | Сопротивление изоляции, МОм, не менее | Напряжение мегаомметра, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ |  |  |
| 1К | 3-корпус БР | 100 | 1000 |  |
|  | 3-основание ТЭН | 100 | 1000 |  |
|  | 9-10 | 20 | 1000 |  |
|  | 9-корпус БР | 20 | 1000 |  |
|  |  |  | На соединителе БР должно стоять приспособление ТЭН486-П3 |  |
| 2К | 6-корпус БР | 100 | 1000 |  |
|  | 6-основание ТЭН | 100 | 1000 |  |
|  | 9-10 | 20 | 1000 |  |
|  | 9-корпус БР | 20 | 1000 |  |
|  |  |  | На соединителе БР должно стоять приспособление ТЭН486-П3 |  |

— 6 —

# 5.5 Общий срок использования ТЭН (с учетом гарантийного срока) должен быть не более 20 лет. На предприятиях-изготовителях БА или ГПИ общий срок использования ТЭН не ограничен.

# 5.6 Метод стыковки и расстыковки соединителя БР эталонной нагрузки ТЭН486-01 с соединителем БР ТБА486.

## 5.6.1 Снять закоротку с соединителя БР ТБА486 и заглушку с соединителя БР ТЭН486-01, для чего, удерживая заглушку ТВШР935.320 одной рукой, другой повернуть стакан соединителя за поясок с накаткой против часовой стрелки (при виде со стороны жгута).

5.6.2 Осмотреть соединители БР ТЭН и ТБА в соответствии с ВОИ13, при этом, в случае обнаружения на контактах и внутренних полостях соединителей каких-либо загрязнений или потемнений, протереть их чистой тканью, смоченной в спирте и отжатой.

5.6.3 Дослатъ указательным пальцем, установленным у основания резиновой втулки, внутреннюю часть соединителя БР ТЭН так, чтобы четыре выступа соединителя стали выступать за торцевую поверхность стакана, при этом удерживать стакан соединителя большим и средним пальцами рук за поясок с накаткой.

5.6.4 Сориентировать выступы соединителя БР ТЭН относительно пазов на соединителе БР ТБА, удерживая корпус соединителя со стаканом, и дослатъ корпус соединителя ТЭН до упора. Затянуть стакан усилием пальцев рук до упора, поворачивая стакан соединителя ТЭН за поясок с накаткой по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

5.6.5 Для отстыковки ТЭН от ТБА пальцами руки отвернуть стакан соединителя БР ТЭН за поясок с накаткой против часовой стрелки и снять соединитель БР ТЭН.

Установить соответствующие заглушки на соединители БР ТБА и ТЭН.

5.6.6 Для установки заглушки на соединитель БР ТЭН провести операции в соответствии с 5.6.3.

Сориентировать выступы соединителя БР ТЭН, удерживая корпус соединителя со стаканом, относительно пазов на заглушке ТВШР935.320. Досдать корпус соединителя ТЭН до упора. Затянуть стакан усилием пальцев руки до упора, поворачивая стакан соединителя ТЭН за поясок с накаткой по часовой стрелке.

# 6 Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Заключение по выполненной работе | Должность. фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1910-21

## Осмотр арм приёме

## Заметканаб нат

## ИТ Микрос ХК

| 25.12.21 | Функциональное Рефракционная часть ТЗН кулисирована кроме узелкового узла (см.заметки) ТАКТ/ТЗН вдруга, дайвентные компоненты | сидор Лена (44) Миха Гарлы (4) | КОНТРОЛЯНТЫ СПАР ПОД ДЕКАБРЬ |
| --- | --- | --- | --- |

#

— 7 —

# 7 Хранение и транспортирование

7.1 Хранение изделия должно производиться в соответствии с требованиями инструкции ВОИ13.

7.2 Транспортирование изделия должно производиться в соответствии с требованиями инструкции УН-64сс-1.

Допускается транспортирование изделия в закрепленном состоянии (на объекте эксплуатации) всеми видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков,

# 8 Сведения об упаковывании при эксплуатации

| Дата | Оттиски клеями на пломбах | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- |
|  | на ТЭН486-01 | на таре |
| *26.02.21 | — | 240 |
| 19.10.21 | — | 243 |
| 01.12.22 | — | 303 |

# 9 Перечень оборудования, приборов и приспособлений

# Наименование или обозначение

# Тип и обозначение стандарта

# Краткая техническая характеристика

# Кол., шт.

# Назначение

| Мост постоянного тока измерительный Р333 | ТУ25-04-118-77 | Допускается применять любой измеритель сопротивления с погрешностью не более 5% (например, УПИП-60М) | 1 | Для проверки электрического сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мегаомметр М4100/4 | ТУ25-04.2131-78 | Допускается применять любой мегаомметр с напряжением 1000 В | 1 | Для проверки сопротивления изоляции |
| Приспособление контрольное ТВШР935-П11-01 | ТВШР935-П11 |  | 1 | Для проверки электрического сопротивления |
| Розетка ТШР43.010 | ТШР43.010 |  | 1 | Для проверки электрического сопротивления |
| Приспособление ТЭН486-П3 | ТЭН486-П3 | 1 | Для проверки электрического сопротивления |  |
| Лампа накаливания электрическая самолетная СМЗ 28-24 | ТУ16-535.640-78 | Допускается применять любые лампы накаливания напряжением от 20 до 30 В и мощностью от 10 до 28 Вт | 1 |  |

Допускается замена средств измерений на другие, включенные в Федеральный информационный Фонд по обеспечению единства измерений, обеспечивающие требуемую точность измерений, по согласованию с метрологической службой предприятия, изготавливающего или эксплуатирующего ТЭН.

*Закрываемое, 26.09.21 ... [неразборчиво] не памать Сидор Емельянчик*

# 10 Особые отметки

— 8 —

# [неразборчиво]

## [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- |
| ___ | ___ |
| [неразборчиво] | [неразборчиво] |

[неразборчиво]

[

# [неразборчиво]

## [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

####### [неразборчиво]

######## [неразборчиво]

# [неразборчиво]

[неразборчив

# [неразборчиво]

## [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

### [неразборчиво]

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- |

# [неразборчиво]

| [неразборчиво] | [неразборчиво] |
| --- | --- |